《临床工程课程设计》教学大纲（实验）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

《临床工程课程设计》是生物医学工程专业的一门独立课程，医工结合、以工为主。培养适应我国医疗卫生事业发展需要，具备临床基础和工学等方面知识和能力。本课程设计以生物医学领域常见生理信号如心电，血氧，肌电、呼吸、心率、脑电等生理参数为主，结合硬件设计和软件仿真，应用传感器原理、模拟电子技术、数字电子技术、计算机接口、单片机原理、自控原理、通讯原理、C语言、机械制图、计算机辅助设计、医学电子仪器原理与设计等课程基础知识。以生物医学工程和医学仪器中常见的单元功能电路为实验基础，提出设计题目，在教师的指导下由学生独立完成系统设计。通过课程设计培养学生综合运用所学知识分析问题的思维方式和提高解决实际问题的工作能力，扩大学生知识面，使学生具有初步的科研能力，为今后的研究和技术工作打下坚实的基础。

课程设计实验教学36学时，其中理论课学时4学时，实验学时32学时。

课程设计题目及学时分配表

|  | 实验题目 |  | 实验课（学时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 题目一 | 呼吸信号测量电路设计 |  | 32 |
| 题目二 | 心音信号测量电路设计 |  | 32 |
| 题目三 | 简易心率检测电路 |  | 32 |
| 题目四 | 干电极脑电信号放大器 |  | 32 |
| 题目五 | 血氧信号测量电路设计 |  | 32 |
| 题目六 | 心电信号测量电路设计 |  | 32 |
| 题目七 | 低成本单片机控制的电流刺激器的设计 |  | 32 |
| 题目八 | 磁刺激充放电电路的设计 |  | 32 |
| 题目九 | 基于Labview 的虚拟心电监护仪 |  | 32 |
| 题目十 | 人体肌电信号测量电路设计 |  | 32 |
| 题目十一 | 医院病房呼叫系统电路设计 |  | 32 |
| 题目十二 | 基于Labview心律失常分析与显示 |  | 32 |
| 题目十三 | 直流电压变换器 |  | 32 |
| 题目十四 | 计时器电路的设计与制作 |  | 32 |

备注：在教学过程中，每个学生选作一个题目，每个题目不超过5人。每个设计题目为32学时。关于课程设计的题目，结合指导教师的任课情况和科研特色，以及本领域不断出现和变化的新技术，指导教师每年的题目会有变动，以满足本领域不断变化的发展需求。

绪论和课题背景

一、教学目标

（一）了解临床上医学仪器的发展现状。

（二）熟悉临床上医学仪器的研究内容，方法以及研究思路。

二、教学内容

（一）临床上医学仪器的发展现状。

（二）临床上医学仪器的研究内容，方法以及研究思路。

三、教学学时安排

绪论和课题背景：0.5学时

布置任务：0.5学时

查阅文献，确定课程设计实验方案：3学时

四、教学方法

理论讲授

题目一    呼吸信号测量电路设计

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，以人体呼吸信号为例，完成呼吸信号的检测电路设计。要求理解常用的呼吸阻抗法等原理，对呼吸信号进行解调、放大，滤波等一系列处理。

- 教学内容

（一）设计电路，实现信号的解调、放大，滤波等处理。

（二）用Protel等软件绘制电路图。

（三）采用Multisim等软件对电路进行仿真，有条件的可以尝试搭建硬件电路并测试。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课程设计均为在老师指导下的自主学习。学生以小组为单位，充分利用所学硬件和软件知识，设计并实现呼吸信号测量电路设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目二    心音信号测量电路设计

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，以人体心音信号为例，完成心音信号的检测电路设计。

二、教学内容

（一）心音信号是低频微弱强噪声背景信号，干扰主要有基线漂移、50 Hz工频干扰、高频噪声等。电路设计包括前置放大电路，滤波电路，可调放大电路，电平抬升电路等，将输出电压调整至合适范围，利于后级电路处理。

（二）用protel等软件绘制电路图。

（三）采用Multisim等软件对电路进行仿真，有条件的可以尝试搭建硬件电路并测试。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。学生充分利用所学硬件和软件知识，设计并实现心音信号测量电路设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目三    简易心率检测电路

一、教学目标

学生运用在生物医学电子学和生物医学仪器课程中涉及到的运算放大器相关电路设计并实现一种简易心率检测电路。该电路对输入的心电信号进行放大， 滤波， 波形变换等一系列处理， 最终输出与心率成正比的直流电压信号，用来驱动LED或心率计。

二、教学内容

（一）选用合适的运算放大器组成电路。

（二） 该电路中间步骤需要将心电信号的R波识别出。

（三） 采用Multisim对电路进行仿真，有条件的可以尝试搭建硬件电路并测试。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。学生充分利用所学硬件和软件知识，设计并实现心率测量电路设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目四    干电极脑电信号放大器

一、教学目标

学生运用在生物医学电子学和生物医学仪器课程中涉及到的运算放大器相关电路，设计并实现一种干电极脑电信号放大器。该电路依靠超高的输入阻抗对输入的脑电信号进行放大获取和放大， 无需导电膏。

二、教学内容

（一）选用合适的运算放大器组成电路。

（二）采用Multisim对电路进行仿真。

（三）学习Solidworks软件绘制干电极的三维模型，有条件的可以尝试搭建硬件电路并测试。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。学生充分利用所学硬件和软件知识，实现干电极脑电信号放大器设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目五   血氧信号测量电路设计

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，以人体血氧饱和度信号为例，完成血氧饱和度信号的检测电路设计。

二、教学内容

（一）人体脉搏血氧信号是一种低频信号，其主要能量分布在0.1Hz-10Hz，基于光电容积脉搏波描记法原理，设计血氧饱和度检测电路，提取出血氧交流信号和直流信号，抑制杂散光、工频等干扰信号；电路设计包括电源电路，压控恒流源电流，双波长发光二极管的驱动电路，参考电压输出电路，信号放大滤波电路等。时序控制电路驱动两个发光二极管实现顺序点亮和同时熄灭。1.65V参考电压输出，前级放大150倍，后级放大4倍。

（二）用protel等软件绘制电路图。

（三）采用Multisim等软件对电路进行仿真，有条件的可以尝试搭建硬件电路并测试。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。设计并实现血氧信号测量电路，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目六   心电信号测量电路设计

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，以人体心电信号为例，完成血氧饱和度信号的检测电路设计。

二、教学内容

（一）心电信号是低频微弱强噪声背景信号，0.05mV一5mV干扰主要有基线漂移、50 Hz工频干扰、高频噪声等。电路设计包括电源电路，无源低通滤波电路，运放跟随器电路，仪器仪表放大电路，信号放大滤波电路，电平抬升电路，右腿驱动电路，A/D转换电路等。心电信号在经过前置放大和滤波之后，使用同相放大电路来做线性调整，实现电平抬升，将输出电压调整至1.5 V一3.5 V。

（二）用protel等软件绘制电路图。

（三）采用Multisim等软件对电路进行仿真，有条件的可以尝试搭建硬件电路并测试。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。设计并实现心电信号测量电路，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目七   低成本单片机控制的电流刺激器的设计

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，掌握自上而下的方法，分析电刺激的需求。掌握电子CAD电路设计和仿真，掌握AT89S51单片机系统的应用，设计一个具有电隔离的、单片机控制的、适用于教学实验用的、低成本电流刺激器。

二、教学内容

（一）了解电刺激器的基本原理，提出技术指标，设计出电路框图。

（二）逐模块对电路进行设计，了解电压电流转换器的工作原理，选择一种适合可控制电流输出的电压－电流转换器。

（三）采用Multisim等软件对电路进行仿真。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。实现低成本单片机控制的电流刺激器的设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目八   磁刺激充放电电路的设计

一、教学目标

磁刺激是一种可以无衰减地透过颅骨而刺激大脑，也可刺激外周神经肌肉的无痛、无创治疗方法。磁刺激需要产生脉冲磁场。本设计就是要设计出产生脉冲磁场的电路。另外，通过本设计掌握非线性电路分析与仿真技术。

二、教学内容

（一）了解磁刺激的工作原理，提出设计的具体指标，期望的波形，设计出电路。

（二）处理好充电，放电电路的脉冲时间控制，确定电路的结构和参数。

（三）对设计的充电电路进行分析，仿真，给出设计电路的时序波形图。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。实现磁刺激充放电电路的设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目九   基于Labview 的虚拟心电监护仪

一、教学目标

掌握虚拟仪器软件的使用，掌握虚拟仪器心电信号处理，了解心电波形的形态，掌握心电监护仪的功能。

二、教学内容

（一）了解labview软件，设计出一个心电监护仪显示界面。

（二）实时显示心电波形，了解心电监护仪上心电显示的功能（如回放，冻结，心氯计算并显示等）。

（三）虚拟实现心电监护仪界面，计算和显示心率值，并实时显示，实现心电监护仪心电显示的一些功能。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。实现基于Labview 的虚拟心电监护仪的设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目十   人体肌电信号测量电路设计

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，以人体肌电信号为例，完成肌电信号的检测电路设计。

二、教学内容

（一）肌电信号是低频微弱强噪声背景信号，干扰主要有基线漂移、50 Hz工频干扰、高频噪声等。电路设计包括前置放大电路，滤波电路，可调放大电路等。

（二）肌电信号在经过前置放大和滤波之后，使用同相放大电路来做线性调整，实现电平抬升。

（三）肌电信号的幅值本质上是随机信号，有用能量分布在0-500Hz频率范围之间，主要能量集中分布在50—150Hz频率范围之间；50 Hz陷波电路。总增益4000-100000。同相放大电路将输出电压调整至1.5 V一3.5 V，获得相关研究内容的电路和结果。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。实现人体肌电信号测量电路的设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目十一   医院病房呼叫系统电路设计

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，完成医院病房呼叫系统电路设计。

二、教学内容

（一）设计医院病房的呼叫系统，室内设有紧急呼叫开关，在护士值班室设有一个数码显示管对应病室的呼叫号码。

（二）病室优先级从1-3依次递减，护士值班室数码管显示的号码为当前相对优先级别最高的病室呼叫号码。

（三）有呼叫的病房会有指示灯闪烁，护士处理后打开病房呼叫开关。当没有呼叫时，值班室的数码管显示为0，获得相关研究内容的电路和结果。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。实现医院病房呼叫系统电路的设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目十二   基于Labview心律失常分析与显示

一、教学目标

在学习了单片机，数字电子技术和模拟电子技术等课程的基础上，了解虚拟仪器软件的使用。掌握虚拟仪器心电信号处理，掌握心律失常的定义与分类。

二、教学内容

（一）安装和学习labwiew软件，虚拟实现心电波形显示。

（二）从ECG波形中用Labview检测出心律失常，显示心律失常的报警功能。

（三）设计出一个心电监护仪显示界面，显示心律失常波形，实现心律失常闪光灯，声音报警，获得相关研究内容的电路和结果。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。实现基于Labview心律失常分析与显示的设计，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目十三   直流电压变换器

一、教学目标

了解低压直流变换的原理及正负电源变换的方法。熟悉电路设计方法。掌握电路调试方法。

二、教学内容

（一）输入电压：2.4-3.7V。。

（二）输出电压：±5V、+3V。

（三）电池欠压指示：当电池电压<2.1V时LED指示。＋5V输出电流：100mA。－5V输出电流：30mA。短路保护电流：100mA。＋3V输出电流：50mA

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。实现直流电压变换器的设计，通过基于电荷泵原理的DC-DC转换芯片实现低压直流变换的原理及正负电源变换，要求各电路模块仿真结果满足指导教师下发的任务书中相应的技术指标。

题目十四  计时器电路的设计与制作

一、教学目标

了解计时器电路的工作原理。熟悉数字电路的设计方法。掌握数字电路的焊接和调试方法。

二、教学内容

（一）计时器人机交互：复位键，开始/暂停键。

（二）计时器输出：3位数码管。

（三）时钟频率：1MHz。

（四）实验总结，撰写实验报告、交流答辩。

三、教学学时安排：32学时

四、教学方法

课堂讲授，小组讨论。 采用中小规模数字集成电路或可编程逻辑器件实现计时器电路，采用maxplus II软件进行逻辑功能仿真。